仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称分光光度计 |
| 主要用途描述：生物化学实验教学 |
| 参数要求：1.波长范围：320～1100nm2.光谱带宽： 2nm3.波长准确度：±0.5nm4.波长重现性：≤0.2nm5.透射比准确度:±0.3% τ6.透射比重复性：0.15% τ7.杂散光：≤0.02% τ (340nm NaNO2)8.稳定性：0.001A/h（500nm预热后）9.测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量10.波长调节：自动调节11.光度范围：-0.3～3A12.显示方式：128\*64液晶显示器13.检测器：进口硅光二极管14.光源：进口钨灯15.电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz；功率：120W  |