仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  **微波治疗机** | | | | |
| 联系人 | 田老师 | | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 | | 28000元 | | |
| 主要用途描述：通过 2450MHz的高频电磁场作用于患处，引起高频振荡产生热量，起到促进血液循环、改善新陈代谢、加快组织修复、消炎、消肿、镇痛、缓解肌肉痉挛等作用 | | | | |
| 参数要求：  1、单微波源,微波工作频率: 2450MHz±30MHz；  2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W；  3、外形尺寸：530×535×850㎜；  4、整机重量：26Kg；  5、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min时，其时间精度应为30min±1min；  6、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率稳定；  7、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F5AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm；  8、★输出模式：连续波、脉冲波、集束波；  9、★输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；  10、★手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要；  11、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出；  12、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号；  13、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出；  14、★保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警；  15、★支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况。（可提供相关证明文件）   1. ★临床适应症：1：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。 2. ★本产品取得计算机软件著作权（可提供相关证书） | | | | |