仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称磁疗仪 |
| 联系人 | 田老师 | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 | 15000元 |
| 主要用途描述：消除炎症、放松神经肌肉组织、促进局部血液循环等。本仪器通过高场强的脉冲温热磁震磁场对人体进行治疗，达到消炎、化痰、止痛，吸收水肿、血肿，促进微循环的作用。能够作用于人体的深度组织和骨关节，对关节炎、关节痛等疗效显著。 |
| 参数要求：1 显示模式 双路液晶设置，实时显示强度、频率、时间、处方等。 2 输出通道 2路4通道输出。 3 治疗处方 20处方 4 治疗模式 35种 5 加热模式 磁热同步功能，有七档温度控制选择。 6 振动模式 治疗频率和振动频率同频同步程序控制。 7 治疗头 强脉冲磁头2个、矩形点阵式强磁垫2个。 8 脉冲频率 七档分别为：20次/min、30次/min、40次/min、50次/min、60次/min、70次/min、80次/min,误差±5%。 9 脉冲磁场强度 脉冲电感：五档分别≥20mT、60mT、100mT、150mT、200mT  点阵电感：五档分别≥20mT、40mT、60mT、80mT、100mT。 10 治疗时间 1～99分钟步进可调, 误差±5%,步长为1min。11 输入功率 ≤ 1500VA12 使用环境温度：5℃--40℃ 湿度≤85%13 电源连接：额定电压～220V 额定频率 50Hz15 主机尺寸：430×310×120（mm） 16 安全类型：I类B型应用部分17 熔断器：F20A L250V 　　　　　　　　　　　　　　　　　  |