仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | PCR扩增仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | TC1000-G |
| 主要用途描述：  基因扩增等。 | | |
| 参数要求：  可适配样品规格：0.2ml反应管×96个；0.2ml 8联管×12个；96孔板  加热温度范围：4~105℃  加热该温度范围：室温+5~110℃  可实现最小温度单位：0.1℃  温度误差范围：±0.3℃@55℃  温度均一性：＜0.3℃@55℃  最大变温速率：5℃/sec  梯度温度控制支持：YES  梯度控制可设定范围温度：30~99℃  梯度控制温度设定范围：1~42℃  显示屏规格：7″800×480LCD | | |