仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | -40度低温保存箱 |
| 主要用途描述：用于保存血浆、生物材料、试剂等。 |
| 参数要求：1、温度范围-20°C～-40°C可调节；※2、有效容积大于450L，立式双门结构；※3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、电池电量低报警；4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；※5、具有多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； ※6、有后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；※7、高精度传感器；※8、碳氢节能压缩机；9、门锁+锁鼻一体式手把门锁，既可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；10、配备10个塑料抽屉，每个抽屉均带标示贴槽；11、有测试孔设计，有脚轮+底脚，便于测试、移动和锁定；12、有医疗器械注册证，CE认证。　　　　　　　　　　　　　　　　　 |