仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 大鼠、小鼠麻醉面罩适配器 |
| 主要用途描述：搭配现有Kopf大鼠脑立体定位仪使用，应用于大鼠/小鼠气体麻醉。 | |
| 参数要求：   1. 大鼠麻醉面罩与适配器搭配使用，背部调节螺钉，可用于向鼻子施加压力，将上颚固定在适配器齿棒上，进口和出口端口外径不低于5/16英寸； 2. 适配器底座水平导轨可调距离≥30mm； 3. 背侧/腹侧调节拨盘：以 100 微米为增量进行校准，每转 1 毫米； 4. 小鼠封闭式麻醉气体通路适配器，背腹侧倾调节范围为不低于25±5度；   气体麻醉面罩：入口/出口端口直径不低于1/8英寸；可搭配现有脑立体定位仪使用。 | |