仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称小型高速冷冻离心机 |
| 参数要求：\*1、最大离心力：21000xg。\*2、最大转速：14800rpm。3、温度设定范围：-9℃～40℃　4、最大容量：24x1.5/2.0ml 转头。　5、运行时间控制：1-99min，快速离心或连续离心三种方式。　6、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护。　\*7、标配24X1.5/2.0ml独特的CllickSeal 防生物污染高分子材料转头，安装转头操作方便，简单。通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶泄露，保证操作人员和环境的安全。生物安全性通过 Public Health England，Porton Down，UK 第三方实验室认证。 8、具有备用开机孔，机器断电后可通过备用孔打开机盖。　\*9、后期可选配多种转头，如血比容转子，PCR管转头，36X0.5ml、10x5ml的角转头等。 \*10、具有CSA，CE，IVD，生物安全性认证等质量认证。　　　　　　　　　　　　　　　　　  |