仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称蒸发光散射检测仪   |
| 联系人 | 戴老师 | 联系电话 | 13913870858 |
|  项目预算 | 17万元 |
| 主要用途描述：适用分析化学实验教学使用。 |
| 参数要求：**一、技术参数（带星号的为必须满足）**\*1、操作模式：具有分流和不分流两种操作模式。\*2、光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB。激光光源使用寿命可达30000小时。3、光阱：布儒斯特角光阱降低了背景噪音。4、检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光，避免折射、反射、衍生光干扰。\*5、检测限：使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng；使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng；使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng。6、温度范围：漂移管室温至120℃，内置温度补偿系统使温度控制更精确。7、雾化气体： 0-5L/min可调节，内置式数字型恒流流量计控制。8、防腐处理：漂移管及整个流路系统含有四氟乙烯保护层。9、雾化温度控制： 分流或不分流全程恒温控制10、漂移管构造：全部优质不锈钢结构（不含易碎玻璃及易腐蚀元件），可拆洗。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |