1.1 显微镜参数

大物镜焦距： f=200mm

目镜倍率： 12.5×/16B

1.2 实际工作距离： 190mm

1.3 显微镜目镜筒参数

目镜筒视角： 45°

目镜筒视度调节范围 ： ±5D

目镜筒瞳距调节范围： 50mm～70mm

目镜眼罩高度： 18mm

1.4 照明参数

显微镜视场照明： 冷光源同轴照明

同轴照明最高照度： 不低于 30000LX

1.5 位置调节参数

显微镜横臂最大伸展半径 ： 870mm

垂直调节范围(地面至大物镜)： 700mm～1100mm

微调焦行程 ： 30mm

1.6 电气参数

输入电压： AC220V±10% / 50Hz

输入功率： 120VA

保险丝： T type AC250V 1.25A

灯泡： 12V/100W

变压器的热断路器的动作温度： 130℃