仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 动态血压记录分析系统

主要用途描述： 用于单次外周血压、中心动脉压、脉搏波速度（pwv）等测量，出具血管年龄的报告；用于动态血压的测量；用于24小时无创中心动脉压、脉搏波速度（pwv）、血液动力学、动脉硬化等测量。 数量：12台。

参数要求： - 硬件要求 - 原装进口，非国内生产。需提供进口医疗器械注册证、报关单及商检证明 - 测量方法：示波法 - 收缩压测量范围：60-290mmHg - 舒张压测量范围：30-195mmHg - 静态压力范围：0-300mmHg - 测量精度：±3mmHg - 心率测量范围：30-240bpm - 心率测量精度：±2bpm - 测量时间：30-50秒 - 充气压力：0-300mmHg - ★协议内每小时最小测量间隔：30次/小时。需提供原厂产品技术手册（说明书）中相关页面内容证明。 - ★测量协议切换：动态血压记录仪内置两组测量日志（协议），根据病人需求，通过动态血压记录仪按键可选择测量协议（只改变全天的测量间隔时间，而不改变白天和夜间的时长）。需提供原厂产品技术手册（说明书）中相关页面内容及动态血压记录仪按键图片证明。 - ★时钟功能：时钟手动调整功能：具有在动态血压记录仪上手动通过按键可以调整时钟的功能。需提供原厂产品技术手册（说明书）中相关页面内容及动态血压记录仪按键图片证明。 - ★昼夜切换按键：在当前测量协议下，通过按键可以提前切换夜间/白天测量时间间隔（即改变全天的测量间隔时间，又改变的是白天和夜间时长）。需提供原厂产品技术手册（说明书）中相关页面内容及动态血压记录仪按键图片证明。 - ★测量数据清除：通过动态血压记录仪按键可以清除前次患者的测量数据。需提供原厂产品技术手册（说明书）中相关页面内容及动态血压记录仪按键图片证明。 - 供电：2节5号碱性电池 - 记录仪同时拥有USB接口（数据线）、蓝牙（Class 1/100米）、红外接口数据传输方式,并且都正常使用。 - 通过欧洲高血压协会(ESH)/英国高血压协会(BHS) A/A认证 - 通过欧盟CE和美国FDA认证 - 软件功能要求： - ★通过具有脉搏波测量分析的硬件配合，在软件中可提供中心动脉的血压数据，包含cSys(主动脉收缩压)/cDia(主动脉舒张压)。 - 提供心脏每分钟输出量 [HMV]、每次心搏的心输出量（心搏排量）、和心指数的数据。 - 提供校正为心率为75次/分的心功能增强指数（Aix@75）的数据。 - 提供血管外周阻力的数据。 - 提供动脉脉搏波速度（PWV）的数据。 - 血压检测仪除了提供24小时动态血压检测，24小时中心动脉血压检测，还可以进行门诊PWA的测量（测量方式包含单次PWA测量，三次连续PWA测量）。 - ★所有的PWA硬件内部需集成无限制测量证书，测量无需以额外付费购买PWA测量许可证的方式进行，PWA测量功能完全免费提供。 - 血压报告编辑工具：数据表，血压勺状趋势图，血压升降彩色填充趋势图，血压柱状图，频率柱状图，PR/MAP/PP柱状图，饼图，离散度拟合线，频率柱状图，血压负荷值，昼夜血压变化节律，血压变异系数，24小时脉率，晨峰血压。 - ★血压软件的病例库结构允许在同一患者条目下进行多次血压动态监护测量。同时支持病例对比。可同屏显示同一患者不同时期的趋势图、直方图、饼状图的对比图，将同一患者的2次测量数据同屏比较，可直观快捷的了解治疗及药物的降压效果。需提供原厂产品技术手册（说明书）中相关操作说明页面内容证明。