仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | PCR仪 | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：用于生化实验PCR反应及产物鉴定实验 |
| 参数要求： 1、记忆功能：可储存100个方法（包括PCR前处理，PCR循环，PCR后处理） 2、显示屏：A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。 3、可编程序：可任意修改预设的程序（包括前处理，后处理和25个循环）；设定好的程序可以储存并可以加密保护防止无意改写 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降，可停程序；有时间日期显示，自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增过程安全运行；计算Tm值，温度验证功能 4、用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度 5、温度范围：4.0-99.9℃ 6、温度显示：仪器显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃ 7、实际样品的平均升/降温速度：1℃/秒 8、样品基座升降温速度：2.7℃/秒 9、静态样品基座温度均匀性：±0.5℃，95℃计时后30秒 10、温度准确性：正负0.5℃，35－100℃范围 11、温度校正：符合美国国家标准技术局标准（NIST） 12、热盖：维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增 13、重现性：达到设定温度的时间误差小于5秒 |