仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称  光学显微镜32台 | |
| 项目预算 | 126400元 |
| 主要用途描述： 泰州校区《病原生物学》实验教学 | |
| 参数要求：  1、放大倍数：40X~1000X；  2、铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双目瞳距：47~75 mm；  3、大视场目镜： 10X/φ18mm；  4、平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）；  6、物镜转换器：四孔固定内倾式转换器；  ★7、粗微调：同轴粗微调焦机构，三角导轨,交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：29 mm，0.2 mm/圈, 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮；  ★8、双层机械移动式载物台：面积：156X138mm； 移动尺行程为: 78(X)mm×52 (Y)mm；  9、聚光镜：阿贝式N A=1.25内装式孔径光阑；  10、光源：高亮度S-LED光源，光度连续可调；  11、本产品具有CE认证证书；  12、生产厂家具有ISO9001质量管理体系国际标准认证证书；  13、生产厂家具有ISO14001环境管理体系国际标准认证证书；  14、生产厂家具有ISO13485医疗器械质量管理体系国际标准认证证书。 | |