仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称冷冻离心机3台   |
| 联系人 | 刘悦 | 联系电话 | 15951936552 |
| 项目预算 | 281000 |
| 主要用途描述：用于低温指定转速离心样本 |
| 参数要求：**台式冷冻离心机1台：**1.通用的台式冷冻离心机，可配1.5〜85 ml角转子，5〜200 ml水平转子等2.无碳刷免维护变频电机，磁性转子识别，可避免转头过速3.精确调节及显示转速，在最高转速下运行也极为平稳，转速100〜15,300 r/min，最大离心力23031g。速度精度±1rpm。4.4\*200ml水平转子最高转速不低于5500rpm，离心力不低于5440g5.转子静止时，也可进行温控，采用R134a环保无氟制冷剂，制冷迅速，温度范围-20℃〜40℃6.微控制器可预设离心力、速度、转子、时间和温度，20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能7.需带有水平转子配50ml适配器，15ml适配器；6\*50ml角转子，15ml适配器；酶标板转子。 8.符合国际安全标准， ISO9001质量认证等。**小型冷冻离心机2台：**1. 转速要求：≥15000 rpm；
2. 最大容量(ml)：24×1.5/2.0ml；
3. 最大相对离心机：16602xg；
4. 时间控制范围：0～99 分钟59秒 / 连续运转 / 短时加速；
5. 温度设定范围：-10~40℃；
6. 免维护无碳刷变频电机；
7. 最高转速下,可平稳运转；
8. 短时加速,按秒显示；
9. 离心力，速度，时间显示；

10.可存贮10个用户程序；11.双重盖锁定装置，不平衡保护；12.符合国际安全标准ISO 13485及ISO9001质量认证；13. 能够配2×8联0.2ml PCR转子；14.能够配24位毛细管转子，用于血比容管的离心；15.离心机开盖高度不高于420mm。　　　　　　　　　　　　　　　　　  |