仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 小型高速冷冻离心机 | 申购信息 | 一台 |
| 主要用途描述：生物样品的分离、纯化 | | | |
| 参数要求：  \*1、最大离心力：21000xg。  \*2、最大转速：14800rpm。  3、温度设定范围：-9℃～40℃  　4、最大容量：24x1.5/2.0ml 转头。  　5、运行时间控制：1-99min，快速离心或连续离心三种方式。  　6、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护。  　\*7、标配24X1.5/2.0ml独特的CllickSeal 防生物污染高分子材料转头，安装转头操作方便，简单。通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶泄露，保证操作人员和环境的安全。  8、具有备用开机孔，机器断电后可通过备用孔打开机盖。  　\*9、后期可选配多种转头，如血比容转子，PCR管转头，36X0.5ml的角转头等。 | | | |