仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称：应急喷淋与洗眼装置 |
| 主要用途描述：用于实验楼实验室安全隐患整改和规范化建设，保障我校科研活动的安全运行项目预算：34000元 |
| **应急喷淋与洗眼装置10套****参数要求：**一、主体及配件材质：采用SS304材质； 二、技术要求1、应急喷淋与洗眼装置技术要求要符合GB/T 38144.1-2019《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1部分：技术要求》标准；2、应急喷淋与洗眼装置所有管件密封部件和连接部位在连接水源并关闭阀门时，不得有可见泄漏；3、应急喷淋与洗眼装置工作压力：≥0.2 MPa，水压适中，水流畅通平稳；4、喷淋器水流量：≥76L/min；5、洗眼/洗脸器水流量：≥11.4L/min；6、洗眼水流量：≥1.5L/min；7、洗眼器应能给双眼同时供水；8、洗眼器喷头要有一体式防尘盖，不用重复取下；9、控制开关：配有不锈钢钢脚踏板控制洗眼开关；10、提供警示标识，设备质保一年，15个工作日内到货；11、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；12、本项目安装时供应方需现场指导并调试成功。 |