仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称：高压灭菌器 |
| 主要用途描述：利用压力饱和蒸汽进行消毒灭菌。 |
| **高压灭菌器1个；**  **参数要求：**  1、灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；  2、容量：50-60升，立式结构，底部带脚轮；开关盖方式：手动开盖，安全可靠；  3、压力容器设计压力0.3Mpa，压力容器设计使用年限10年及以上（生产厂家提供压力容器容器数据表）；  4、灭菌工作温度105-135度；  5、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置；  6、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天；  7、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；  8、具有自动故障检测系统：开机可自检，运行过程中若仪器出现故障，可报警并显示故障代码；  9、具有后台测试程序：用户管理员输入密码可进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装置；  10、具有双重压力保护装系统：采用安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护；  11、排气设置：排气阀开放温度可设置；  12、安全装置：须配备自感应安全联锁、闭盖检查系统、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护；  13、腔盖和台面均为防烫材料制成，保护使用者安全；  14、路线图显示：状态路线图显示进程；  15、附件：不锈钢提篮3个；  16、供应商须负责该灭菌锅的特种设备使用登记证办理。 |