仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 倒置显微镜 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：用于生物技术专业实验教学 | | | | |
| 一.基本参数  主要技术参数：（注：打\*号为必须满足参数，需在彩页中具体体现）  1.\*光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥55；  2.主机：倒置显微镜，具有浮雕相差（新的相称技术可同时应用塑料或玻璃培养盘，不需要相差等特殊物镜，因此对荧光观察影响很小），明场等观察功能，可升级相差、APC阳极氧化膜相衬；霍夫曼相衬、微分干涉、显微操作等高级观察功能；  3.端口：插入式分光端口模块：端口100%分光；  4.调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤37.7mm，微调每转≤0.2mm；  5.载物台：长柄式机械载物台，行程：X126 x Y78mm,XY行程可调，可接受5种不同托架，长行程使得用户可以观察整个培养板；  \*6.照明系统：高亮度白光LED照明，内置复眼透镜；  7.目镜筒：人机学双目镜筒，45°倾角，瞳距50-75mm，10X，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调；  \*8.物镜：（参数需满足以下要求）：  4X A, N.A. 0.10, W.D. 30.0mm  DL 10X A, N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1  LWD DL 20X A, N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm, Ph1  LWD ADL 40XF, N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1  \*9.物镜转换器：五孔物镜转换器；  \*10.聚光镜：ELWD聚光镜，N.A.≥0.3；W.D.≥75mm；  11.500万以上像素成像系统  \*12.随显微镜配置Dell 电脑3060一台。 | | | | |