仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  负80度冰箱 |   |   |
| 主要用途描述：1. 负80度冰箱：超低温保存生物标本
 |
| 参数要求：一 、负80度冰箱1.宽≤670 深≤870高≤1900 (mm)2.有效容积≥330L3.温度控制范围：-50℃～-86℃4.测试通孔：￠17mm，3处（后面，箱体左/右角落）5.搁板：不锈钢板，3层高度可调节，最大承重可达50kg/每层6.报警：高/低温报警，断电报警，过滤网报警，电池电量报警7.有内置温度管理接口，可与温度监控管理系统对接8.≥1个独立外门，具有锁定功能，防止随意开启，确保样本安全 　　　　　　　　　　　　　　　　  |