仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  层析柜 |
| 主要用途描述：提供低温、干燥的蛋白纯化温度和环境 |
| 参数要求：   1. 容积：不小于 1297升 2. \*耐刮擦粉末涂层内外表面，可选配不锈钢内表面；无CFC聚氨酯泡沫隔热层 3. \*搁板采用树脂涂层，网状结构，可调节高度，并有整层及半层隔板可灵活选择 4. \*标配双层可视玻璃外门，滑动式双门，绝热设计，防止冷凝，方便观察 5. \*非加热式除霜，最大程度保证温度稳定均一 6. \*标配防水、防雾插座，有单独的电线连接，方便在冷柜内接入设备 7. 标配内部照明，方便观察冰箱内状况 8. 正压、强制气流循环，维持各层架之间的温度均一性 9. \*温度探头浸泡在充满乙二醇的瓶中，所测温度更接近样品实际温度 10. \*左右两侧分别有一个2英寸外源设备接入端口，方便外源设备电源线接电 11. 自动除霜，自动除湿、除冷凝水 12. \*钥匙转换开关；钥匙锁定报警和设定方式，防止未授权者篡改参数 13. \*基于图标的常用操作、控制和显示，包括图形参考，图形显示的温度计，直观明了 14. \*数字和图形温度计显示温度情况，便于读取 15. 多重声光报警，如温度过高/低，电源故障，门开启，传感器故障等； 16. 配备按键测试报警功能，可进行远程联网监控及报警 17. 后备电池确保电源故障时控制面板及报警系统继续工作 18. \*进口重型工业级密封压缩机 19. \*认证：CE |