仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数显磁力搅拌器 |   |   |
| 主要用途描述：数显磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。 |
| 参数要求：搅拌点位数目 1最大搅拌量 (H2O) 15 l电机输入功率 20 W电机输出功率 2 W转速显示 LED速度范围 100 - 2000 rpm搅拌子最大长度 80 mm加热输出功率 600 W加热速度 1升H2O in H 15) 6 K/min加热温度范围 50 - 320 °C加热温度控制 LED加热温度控制精确度 20 ± K转速控制 LED可调安全温度回路最小值 100 °C可调安全温度回路最大值 360 °C外接温度传感器接口 ETS-D5带传感器控温精确度 1 ±K温度测量精度 5 K加热盘自热（室温:22°C/保持:1小时） 32 °C工作盘材质 不锈钢 1.4301工作盘外形尺寸 135 mm称重功能 不粘度变化趋势测量 不间歇运行模式 不搅拌子跳子检测 不计时器 不外形尺寸 160 x 100 x 250 mm重量 2.8 kg允许环境温度 5 - 40 °C允许相对湿度 80 %DIN EN 60529 保护方式 IP 21RS 232接口 不USB接口 不模拟输出 不电压 230 / 115 / 100 V频率 50/60 Hz仪器输入功率 620 WIKAFLON 20/30/40搅拌子（赠送）ETS-D 5 | 电子接触式温度计H 16V | 支杆H 38 | 固定支杆H 44 | 夹头　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |