仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 液氮罐 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：用于生物技术专业实验教学中生物样品的低温储存。 | | | | |
| 参数要求：  1、原装进口  2\*、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料   1. 液氮容量：不小于121升 2. 液氮罐瓶颈: 小于22cm 3. 静态保存时间：不小于120天 4. 标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4000个   7、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理  8\*、可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫  9\*、可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备  10、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全  11、符合\*CE认证 | | | | |