仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 松下MCO-170AICUVL |  |  |
| 主要用途描述：为细胞培养提供一个理想可控的环境 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.外部尺寸：620x710x900（mm） 2.容量：165L 3.触摸屏（WVGA全彩液晶）带有USB数据记录功能 *4.标配铜合金内胆和杀菌紫外灯，可以选配过氧化氢净化系统 5.单光束、双检测器红外二氧化碳传感器 6.温度控制范围：+5℃以上的环境温度到50℃（环境温度：5℃-35℃） 7.温度波动度：±0.1（环境温度为23℃，设置：37℃，CO2：5%，无负载） 8.二氧化碳控制范围和偏差：0%到20%/±0.15%（环境温度为23℃，设置：37℃，CO2：5%，无负载） |  |  |  |  |