仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 医用冷藏柜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于特殊生物试剂、生物样本保存。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 总有效容积大于800L - 压缩机：进口Embraco压缩机 - 冷凝风机：德国进口品牌EBM冷凝风机 - 微电脑控制，控温精度0.1°C，可实时监控箱内温度 - 设定温度在2～8℃范围调节，双风机设计，箱内温度均匀度小于3°C。 - 冷凝水可自动蒸发 - 带多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警），有后备电池，断电后可实时显示箱内温度 - 箱体和内胆防腐蚀，一体式发泡避光门，门体分别带锁 - 多层搁架，搁架带标识牌插槽 |  |  |  |  |