仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高压灭菌锅 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 智能型GI54DWS |  |  |
| 主要用途描述：用于实验耗材及相关器械灭菌 |  |  |  |  |
| 参数要求： 容量：50L 外型尺寸（长*宽*高）（mm）：460*542*1070 灭菌腔尺寸（直径*高）（mm）：325*670 灭菌腔材料：SUS304不锈钢 工作电源：220V10% 16A 50HZ/60HZ 工作环境：5-45℃，相对湿度10-85% 额定功率（W）：2600 灭菌工作稳定105-127℃ 温度显示精度：0.1℃ 灭菌时间设置：1-999分钟 融化温度：60-100℃ 融化时间设置：1-999分钟 保温温度：45-60℃ 保温时间设置：1-9999分钟 存储系统：DWS系列记忆存储60条程序 灭菌模式：固体模式：加热-灭菌-排汽；液体模式：加热-灭菌-预冷-排汽-保温；琼脂模式：加热-融化-保温 排汽温度预置范围：73-104℃（液体模式）；73-127℃（固体模式） 排汽模式：全自动内排，内置蒸汽收集瓶 定时器预置范围（预约灭菌）：0-6天 压力表显示范围：0-0.6 Mpa 压力：设计压力0.3 Mpa，安全阀起跳压力：0.27 Mpa 控制器：“SMART II”高速微电脑智能控制系统 |  |  |  |  |