仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低温培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Heratherm IMP 180 |  |  |
| 主要用途描述：用于蛋白结晶培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、原装进口 2、温度范围5-70°C 3、内腔容积178L，为台面式培养箱，可两台叠放。 4*、应用Peltier制冷技术，高效节能，避免设备振动 5、无需频繁除霜，无需制冷剂 6*、温度均一性：≤ ±0.2℃ （20℃下测量）；≤ ±0.5℃ （37℃下测量） 7*、温度稳定性≤ ±0.1℃（在20℃和37℃下分别测量） 8*、可编程，设置温度升温、冷却和保温。最多存储10个程序，每个程序10个步骤，最后一步可选择循环该程序、关机或维持最后的设定温度 9、可自行操作简单的校准程序，精确显示温度 10、用户可调过温报警，过温报警并中断加热 11、 双探头设计，一个探头故障时，另一个探头保证温度精度，提供额外安全保障 12*、标配RS232接口，可连接电脑进行数据传输 13、 不锈钢内胆（1.4301/ASTM304）和圆角设计，方便清洁 14、箱体背部标配直径42mm接入孔，方便第三方温度探头及小型设备电源线的接入 15、内部玻璃门设计，可安全查看样品，最小限度影响温度 16、精密定时，每周/每日或实时模式可选 17 *、智能能源控制的可加热门，确保减少低温应用时的冷凝。同时背部有排水管和滴水盘设计 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。