仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 自动体外除颤器HeartSave PAD |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 德国普美康自动体外除颤器HeartSave PAD |  |  |
| 主要用途描述：平时教学，各类考核，执业医师考核使用 |  |  |  |  |
| 参数要求： （1）除颤 运行方式：异步，体外除颤 ★脉冲形式：双相波，电流控制除颤（CCD） ★输出能量： 140-360J（根据病人阻抗自动匹配能量） 脉冲长度：正相11.25毫秒，负相3.75毫秒 充电时间：锂电池内能量达到额定容量的90%时，10秒 （2）心电图 ★导联：标准II 心率：30-300次/分钟 输入电阻： >5MΩ@10Hz （3）阻抗测量 除颤阻抗： 23-200Ω （4）心律分析时间 最长7秒可识别心室纤维性颤动 （5）能量供应 锂电池： LiMnO2，15V，2Ah（0-20℃），储存时间3年； 360焦耳放电100次 （6）数据存储 ★ 存储器类型： CompactFlashCard（CF卡），2G 至少192小时心电图存储，带录音至少96小时 。 数据管理软件：进行心电图、事件浏览分析 （7）尺寸、重量 尺寸： 28x25x9cm（宽x厚x高） ★重量：约2.3kg（ 含电池） （8）其他参数 ★ 全程中文操作提示 运行条件： 0-50℃，30-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa 存储条件： -20-70℃，20-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa |  |  |  |  |