仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称颈腰椎治疗牵引床 |
| 主要用途描述：校医院医疗临床需求 |
| 参数要求： **技术参数：**1、电源电压：220V±22V2、电源频率：50Hz ±1 Hz3、环境温度：5℃～40℃4、输入功率：300VA5、腰椎牵引行程：0-200mm ±5mm6、腰椎牵引力：0-99kg±5%可调7、颈椎牵引行程：0-300mm ±5mm8、颈椎牵引力：0-30kg±5%可调★9、对抗牵引行程：≤100mm★10、牵引总时间：0-99min±30s可调11、牵引时间：0-9min±5%可调★12、间歇时间：0～90S±5%可调　　　　　　　　　　　　　　　　　  |