仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 ： 高压灭菌锅 | | | | |
| 联系人 | 于老师 | | 联系电话 | 15996214113 |
| 项目预算 | | 60000元 | | |
| 主要用途描述：  用于所用器材和培养基等的灭菌，以及特殊样品的高压消解等。 | | | | |
| **采购数量：**1台  **技术参数：**  1.腔体容量：有效腔体容积≥50 L 内部容积≥58 L  2.开盖方式: 脚踏开关，上掀盖.  3.标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇）缩短一半冷却时间；标配带有快速排气，加快温度压力下降。  4.灭菌：105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)  5.加热：45 －104 摄氏度 (0 to 0.015Mpa)  6.保温：45－ 95 摄氏度  7.最大操作压力：0.263MPa  8.温度显示方法：数字式  9.压力显示：压力表  10.加热功率：2.0 kW  11.安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀  12.时间显示范围：灭菌、加热1 － 999 小时, 1 － 999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置 1 － 99小时/固定到 4 小时  13.温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。  14.明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力），指示灯光颜色变化。  15.多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等。  **售后质保：**  1.销售商免费办理特种设备使用登记证。  2.免费质保期不少于1年，自最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，卖方应对货物出现的任何损坏、质量等问题免费为提供维修维保服务，所需费用（包括零部件费、维修费、人工费等）均由卖方承担。质保期内，卖方在接到买方提出的维修维保要求后，应于2小时内响应，并于15日内完成维修维保工作。 | | | | |