仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  超净台 |
| 主要用途描述：用于洁净区域做细胞方面的科研研究。 |
| 参数要求：  1.基本参数  ★产品执行标准:YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》。  ★工作区尺寸：长、宽、高：1400\*580\*520mm；  ★外形尺寸 ： 长、宽、高：1500\*695\*1700mm；  ★平均风速：0.2～0.4m/s（可调）  2.外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺，外观喷涂细腻，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。  3.采用铝框无隔板高效过滤器，过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒）.  ★控制软件系统自主研发，获得国家软件著作权证书(2019SR0256832)，智能大屏显示工作区温度、下降气流、过滤器使用寿命等系统参数，轻触型按键调节各项参数设定.  采用优质离心式风机，保持下降风速的稳定持续，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。  4.工作台面采用一体化优质不锈钢,耐腐蚀,易清洁。  5.温度传感器：可实时检测并显示温度。  6.风速传感器：可实时检测并显示下降气流流速，监测风机运行及操作区安全状态。  7.前部10°倾斜式操作面，更符合人体工程学，操作更舒适。  8.准闭合式台面，前端带有阶梯形设计，前窗完全闭合时，更有效防止外部气体诱入。  9.连锁保护设计，紫外与照明互锁，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护人员的安全。  10.悬挂式升降系统玻璃门，操作方便灵活，无段式平衡法码，拉门升降自如，可任意位置停留。  11.双侧透视窗设计，采光效果更佳，视野更广阔。  12.高效过滤器四周环负压设计，操作区正压环绕设计，以形成无菌的高洁净的工作环境。  13.合理的结构设计，高效过滤器和风机的维修、更换，都可在洁净台后部进行，更加方便、快捷。  ★厂家具备相关资质：  （1）生产企业取得医疗器械生产许可证及医疗器械生产产品登记表。  （2）产品取得医疗器械注册证。 |