仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | |
| 参考品牌型号(选填) | | LDZX-75KBS |
| 主要用途描述：  玻璃仪器、培养基、发酵罐的灭菌 | | |
| 参数要求：  1、手轮式快开门结构  2、304不锈钢材质，自胀式密封圈  3、自动控制灭菌循环程序  4、数码窗液晶显示工作状态  5、超压自泄0.145-0.165Mpa；  6、灭菌温度可选设定范围50℃-128℃；  7、灭菌时间可调设定范围0-99h；  8、具有断水保护控制；  9、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机  10、容积：75升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW  11、灭菌室尺寸：φ388×650（mm）；仪器净尺寸：520\*520\*1330（mm）；最高工作压力：0.165Mpa  具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书 | | |