仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 血小板聚集仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 中勤世帝SC40 |
| 主要用途描述：测试血小板聚集及凝血功能，用于验证活血化瘀药的作用机理 | | |
| 参数要求：  1、血小板聚集、凝血测试:光电电磁法，测试不受黄疸、溶血、乳糜脂等浊度因素的影响；  2、测试通道：4个；凝血测试重复性误差≤5%；四通道一致性误差：≤5%；温度控制：37℃±1.5℃；预温时间范围：0s～999s，测试时间范围：3s～999s；  3、3个试剂位及16孔样品预温位；试剂用量：PT、TT用100 ul，APTT、FIB用50 ul；有试剂、样品预热装置，预热自动报警；  4、内置微机，有强大的数据管理功能；LCD液晶中文显示；4个通道可同时进行不同测试项目的测试，并可同屏显示；  5、内置针式打印机，即时打印所需报告（INR、比值、反映曲线图），也可进行批量及选择打印报告模式；可自动存储定标数据及测量值约2万组数据，自动换算测试结果；有RS232接口，可将测试数据上传PC机；  6、有血小板聚集测试功能；可中文拼音输入病人信息；  7、试剂开放，有原厂配套试剂；  8、可测试PT、APTT、FIB、TT、HEP、LMWH、蛋白C、蛋白S、ATIII、凝血因子（II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII）血小板聚集等项目。  9、仪器生产企业通过了质量管理体系ISO13485和ISO9001认证。 | | |