仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称 ： 洗板机 |
| 联系人 | 于老师 | 联系电话 | 15996214113 |
| 项目预算 | 27000元 |
| 主要用途描述：用于96孔板的洗涤，可以高效去除孔内液体，从而消除高背景信号，确保获得可靠检测结果。 |
| **采购数量：**1台**技术参数：**洗液、废液通道：各1个。瓶容量：2L洗液瓶、2L废液瓶。非压力式洗瓶废液瓶，可开盖操作，配液位报警器。洗头：同轴套管式8道洗头。清洗板型：96孔板，U型底、V型底、C型底、星型底。分液、吸液高度及吸液速度可调。清洗体积：50-1000µl。预洗体积：5-100ml。冲洗体积：5-100ml。加液量：50-400 µl。残液量：≤1.5 µl。吸液模式：正常、两点清扫、三点清扫。具有溢流清洗功能。振荡器：三档速度可调。数据接口：USB接口，可存储及更新程序软件。程序内存：可存储99个程序。按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言。**售后质保：**免费质保期不少于1年，自最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，卖方应对货物出现的任何损坏、质量等问题免费为提供维修维保服务，所需费用（包括零部件费、维修费、人工费等）均由卖方承担。质保期内，卖方在接到买方提出的维修维保要求后，应于2小时内响应，并于15日内完成维修维保工作。  |