仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 ：高压细胞破碎机 | | | | |
| 联系人 | 陈老师 | | 联系电话 | 19850296075 |
| 项目预算 | | 8.5万元 | | |
| 主要用途描述：高压均质机在中药纳米制剂的制备或者是细胞的破碎中都具有关键的作用，是中药制药过程和中药药理分析中必备的仪器。 | | | | |
| 参数要求：   1. 1. 最大设计压力：200MPa 2. 连接工作压力：150-200MPa 3. 连续处理量：3-6L/H 4. 最小处理量：15ml 5. 适用处理量：15-500ml 6. 最佳物料处理浓度：5-20%(体积比） 7. 物料残留量：0ml(无残留） 8. 电源：220V 9. 电机功率：2.2KW/50Hz 10. 阀体材质：司太立 11. 阀体类型：球阀   主要配置：   1. 均质机1套 2. 冷水机组1套 3. 球阀1套   服务要求：免费质保不少于1年，送货时间3-5个工作日。 | | | | |