仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 申购信息 | 二氧化碳培养箱采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Forma 3111 |  |  |
| 主要用途描述：本设备主要用于细胞培养。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 原装进口欧美产品 - *水套式 - *体积：大于180升 - 内置HEPA过滤系统，60s循环过滤一次箱体内的空气，箱体关闭后5分钟内箱体环境达到100级。 - 开门时CO2自动截留。 - 双温度探头设计。 - 温度精度控制：±0.1℃；温度均一性：±0.2℃@37℃。 - 通过美国FDA论证，用于IVF(体外受精)用途，并附相关证书 - *具加热功能的玻璃内门能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结。 10. 100％的不锈钢凹圆角：易于清洁；不会产生死角，防止微生物的滋生； |  |  |  |  |