仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物安全柜 |  | 申购信息 | 生物安全柜采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Forma 1384 |  |  |
| 主要用途描述：本设备主要用于细胞培养操作。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、货物的用途:防止有害悬浮微粒的扩散，对实验人员、样品和环境提供保护 2、工作区尺寸：单人1200mm； 3、气流模式：30%外排，70%循环 4*、气流控制模式：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机 5*、HEPA 过滤效率：直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.995% 6、工作台面材料：304不锈钢一体成型 7*、噪音单人低于 63dB/55(EN) 8、风速测定：根据风压来测定风速，准确反应安全柜进气和排气风速 9、前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速，方便当日再次使用同时节约能源 10、报警功能：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警，可实现远程报警 11*、倾斜前窗采用特殊设计，防止紊流 12*、独立直流双风机系统：由两个风机分别自动独立调节下降风速和水平速度，确保稳定风速和风量； 13*、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 14、前窗玻璃材料：双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃 15、控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER |  |  |  |  |