仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电穿孔仪 |  | 申购信息 | 80005583 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | BIO-RAD（伯乐） MicroPulser电穿孔仪 |  |  |
| 主要用途描述： 能安全而可重复地转化细菌、酵母菌和其它微生物体，转化效率大大高于化学方法。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 输出：波型：带 RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型最大输出 电压和电流 3,000 V 峰值，>600 W 负载，峰值最大电流 100 A 输出电压和脉冲时间调节：电压可调范围为 200–3,000 V，精度为 10 V；5 ms 默认值，或 1–4 ms，精度 0.1 ms。 输入电压：100–120 V 或 220–240 V 预设程序：5 种杆菌，5 种真菌 工作温度：3.5–35°C 尺寸（宽 x 深 x 高）：29 x 21 x 8 厘米 重量：2.9 公斤 |  |  |  |  |