仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 脑立体定位仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：瑞沃德，型号68019 |  |  |
| 主要用途描述：脑立体定位仪是神经解剖，神经生理，神经药理等领域重要研究设备，利用颅骨表面的标志为基本参考点，通过三维移动来确定颅骨下某神经核团位置，进而进行精准注射，电刺激等操作 |  |  |  |  |
| 参数要求：可选配不同动物适配器大鼠、小鼠、小鸟、猫、兔、壁虎及豚鼠等 *可双臂操作，操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm，读数精度0.01mm 垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置 水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置 双头丝杆设计，操作更稳定、精确和平滑 *采用欧洲进口传感器和显示屏，质量稳定可靠，移动距离读数精度为10um； 加长的底板400mm x 255mm，适合多种动物的应用电源输入：AC 230V/50Hz *功率：150Wv 转速可达38,000rpm 可以选择正向或逆向旋转 *采用树脂作为材料并对尖端进行适合的锥度处理，既能够牢固的夹紧小鼠头部，又避免了采用不锈钢作为耳杆对小鼠颅骨的损伤，两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节，并带有刻度，适合不同的角度进行实验。 针对幼大鼠没有耳道，增加了颧骨的固定套，代替尖端的耳杆，对幼大鼠的头部提供了无创并稳定的固定方式 可以手动或脚踏方式控制 *数字显示屏采用5号电池供电，避免了交流电带来的电子噪声和干扰，适合电生理实验 独有的垂直操作方向指示标志，防止误操作 垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作 *加热范围：设置范围20-45℃，分辨率0.1℃，并且可以摄氏度和华氏度切换 精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm 特殊工艺处理的刻度部件，消除读数产生的疲劳感 动物适配器头部采用曲线设计，对动物头部的固定方式更紧密 耳杆锁紧方式采用压板方式，方便使用 可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用 *X、Y、Z轴坐标可在显示屏上完成任意点归零，根据图谱直接进行定位，避免二次读数及计算，简化了实验操作过程； 可以同时给2只小动物保温，且独立操作。主控模块实时监测加热垫和肛温探头温度，独立电路分别控制加热垫和肛温探头达到双重安全保护，确保仪器稳定性和安全性。 *实时显示加热垫工作状态进度条，并监测通道工作状态：空转(IDLE)、警示(WARNING)、待机(STANDBY)和正常工作(WORKINIG) |  |  |  |  |