仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 桌面式小动物麻醉系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：瑞沃德 型号：R510IP |  |  |
| 主要用途描述：用于大鼠，小鼠，仓鼠，豚鼠，兔子等2.27公斤以内动物的麻醉 |  |  |  |  |
| 参数要求：可选择氧气或空气作为供气气源 采用单呼吸管路设计，无再循环呼吸回路系统 蒸发器内部采取适合临床应用的蛇形管路设计，保证气体输出不受压力变化影响 麻醉剂输出稳定、密闭性好、安全可靠，不受流量、温度、流速、压力变化的影响 *异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，内部容量不低于160ml，满足中小型动物及长时间实验 蒸发器采用临床应用式设计，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围15-35℃ 具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-1000ml/min *具有一级（重量990g）、二级（1010g）超重报警（指示灯和蜂鸣器），提示及时更换过滤罐。 具备防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构，保证安全 结构设计紧凑，移动灵活（带有便携把手），使用方便 *具有称重功能，可以随时称量和显示气体过滤罐的重量，以确认其吸附是否饱和； 整机尺寸（宽×厚×高）：250mm x 200mm x 322mm *快速充氧功能：主要用途是供实验过程中对动物的快速给氧抢救，也可以将诱导盒里的麻醉气体快速排出至气体过滤罐，避免使用人员在取出动物时吸收到麻醉气体，充氧速度可达10L/min； 快速的气路转换：Toggle开关有助于快捷地在诱导盒与动物面罩间进行转换； *抽气力量大，具有风速调节功能，可以同时吸收1至5个麻醉面罩排出的废气； 废气吸收效果好，取代传统低效的废气吸收装置（如下图，低于5g的废气吸收量）； 体积小，尺寸约215*215*170mm； |  |  |  |  |