仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 超声波牙科治疗仪 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：根管治疗，根管荡洗，牙体预备。要求与口腔科现有的赛特力配件配套使用。 | | | | |
| 一、配置要求：  超声工作尖配备要求  根管荡洗超声工作尖K15/21-25,4个  窝洞预备超声工作尖EX1,2个  纤细洁治尖1S,2个  超声波牙科治疗仪匹配治疗车1台  二、参数要求：  **1、**采用双向动力高效能超声发生器，高频电子调节振幅，工作尖在单一水平方向往复主动摆动，可保持平滑、连续、精确的振动。  实时频率跟踪，双向推拉控制，智能功率反馈.。  2、自带冲洗系统  3、人体工程学设计  4、平滑和无创的震动  5、颜色标记系统  通过功率圆盘上的颜色标记，轻松设定每个工作尖所需的理想功率。   * 绿色：低功率，适用于龈下牙周护理、种植体、烤瓷修复体维护。 * 黄色：中等功率，适用于根管荡洗、取异物、根管倒充填等。 * 蓝色：高功率，适用于龋洞预备、肩台预备。 * 橙色：超强功率，适用于修复治疗中的松桩，去冠等。   电源电压： 230VAC-50/60Hz  工作方式： 间歇工作10分钟/5分钟  最大功耗： 30VA  \*振动频率： 28-36KHZ  水压： 1-5bar(15-72.5psi)  手柄线： 2米  工作温度： +10至40℃，最大湿度95%RH  存储温度： -20至70℃，最大湿度95%RH  \*超声发生器 newtron双向震荡技术  \*冲洗系统： 自带冲洗系统 冲洗罐容量达300ml  冲洗流速： 7-40ml/分钟  控制系统： 颜色标记系统  震动幅度： 20-210微米  压电陶瓷片： 4片 | | | | |