仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 全自动冰点渗透压仪 | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：培养基、动物尿液及其他实验样品渗透压测定 |
| 参数要求：1、样品量：10ul或25ul；测量时间：约90秒2、※单位：mosm/kg H2O或m°C可选；分辨率：1mosm/kg H2O3、重复性：0-400mOsm为±2mOsm； 400-2500mOsm为±0.5%4、测量范围：0-2500mOsm/kg H2O5、※校准：三点校准，具有校准延伸功能，0和300校准点可以校准600mOsm以内的直线，300和900校准点可以校准300mOsm到 2500mOsm的直线；两点可变校准6、样品测试管可以重复使用，也可以用国产普通EP管替代7、※双半导体冷阱模块一体化设计，无需上冷却系统，从而最大限度降低制冷系统故障率8、※二级冷却针在样品冷阱一侧，而不是在探针上方，方便擦拭，防止交叉污染，从而确保测试结果重复性更加稳定9、※长时间测量冷阱不会结霜10、※数据接口：1个USB接口，2个RS232接口，可连接打印机、电脑或条形码扫描仪11、※可以存储200个测量结果，可以输入样品名称和编号；多种语言可以选择12、※审计追踪和多级权限设置13、触摸屏加图标操作，操作简单，无须对操作者进行更多的培训14、仪器整机机壳为金属材质，方便物流运输15、通过CE认证配置/Configuration1) 主机1台2) 样品管50支，300mosm、 900mosm校准液各1盒，废液瓶1个，备用保险丝3) 配套针式打印机1台、Osmowinn 3.1软件及数据线4) 产品说明书1本,电源线5) 含3Q以及现场执行6) 制冷系统免费保修3年 |