仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型台式高速冷冻离心机 |  | 申购信息 | 一套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Eppendorf 5418R |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 原装进口。 ★2、配置：冷冻离心机主机；18*1.5/2.0ml转子 ★3、所配固定角转及转子盖材质均为金属，其导热性能出色，更耐腐蚀； ★4、温控范围：0 °C 至 40 °C；即使在最高转速也可保持 4 °C 5、离心计时：30 秒- 99分钟，可连续离心； 6、离心机最大转速不低于 14,000 rpm，以100 rpm 递增；最大离心力不低于16870g； 7、有单独的 瞬时离心按键，便于快速离心；有单独的 rpm/ rcf转换按键，便于操作；有 定速计时功能； 8、所配转子盖具有气密性功能，可以快速、可靠地锁紧；转子经第三方认证，可高温高压灭菌； 9，具有快速预冷功能，有自动待机功能，不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定； ★10，冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀； 11、售后服务由原厂工程师负责，需出具原厂售后服务承诺书。 |  |  |  |  |