仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 生物阅读器 |
| 主要用途描述：校医院监测高压灭菌锅使用情况 |
| 参数要求：1.具有倒计时功能，2.最大可放12支指示剂3.48小时出结果定时4.时间可调0-999小时5.环境温度：室温--80℃6.电源220V,自带电源适配器。　  |

仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 高压灭菌锅（台式脉动真空蒸汽灭菌器） |
| 主要用途描述：校医院消毒使用 |
| 参数要求：1. 采用微电脑自动控制技术、融摸式按键、操作简便。
2. 汽水循环无排放，环保、节能、无污染。
3. 注水、置换、升温、灭菌、排汽、干燥过程自动控制。
4. 可选配打印机，方便对灭菌过程的检测和记录。
5. 温度、时间、压力等灭菌过程信息动态显示，行程结束时，系统自动蜂鸣提示。
6. 具有自动检测功能，故障自动报警并显示错误代码。
7. 具有液位和防干烧系统双重保护，确保操作安全。
8. 内置多个灭菌程序，并有B-D测试和真空检测程序。
9. 具有超压自动泄压的安全阀及压力安全门联锁装置
10. 具有真空装置、真空度最高可达-0.095Mpa，空气排除彻底。
11. 具有超过设定温度，系统自动切断加热电源功能。

  |