仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动尿液分析仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于临床医学专业诊断学和病理生理学整合性实验的开设。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 一、功能性参数要求 1、测试项目：维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、尿钙、颜色、微白蛋白/肌酐 2、测试速度：≥240个样本/h 3、送样系统：直排式批量连续进样，一次可放置100个标本（可选配扩展至250个标本），采用通用十联试管架。 4、显示屏：触摸式彩色液晶显示屏 5、存储器容量：≥30万条数据 6、试纸仓容量：200条试纸（可选配扩展至400条） 7、外部通讯接口：串口、局域网接口可与医院网络连接 8、尿样需求量：2mL 9、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示 10、仪器检测封闭操作：测试过程处于全封闭式，符合生物安全要求 11、仪器自动抛弃废试纸条：测试过的废试纸条能够自动地被抛弃进入废料盒中 12、滴样方式：三维矩阵式高速滴样 13、仪器制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件） 二、售后服务及其它要求 1.制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证 2.售后服务:厂家在江苏省设立有工商注册的直属售后服务分公司（需提资格供证明材料），保修期自验收合格起一年，终身维修。 3、能提供同品牌实验室信息管理系统（LIS系统），方便检验科数据管理（提供证件） 三、配置要求 1、仪器主机及相关附件 1套 2、品牌电脑、打印机 1套 3、图文报告系统 1套 |  |  |  |  |