仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超低温生物样本储存箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 中科美菱DW-HL398S |  |  |
| 主要用途描述：用于实验室生物样本与制品的超低温的存储 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1温度范围：：箱内温度介于-10℃～-86℃任意范围内任意设定，在任意设定温度状态下可正常开停机。箱内温度均匀度≤±5℃。 2材料：箱体采用结构钢板，防腐喷涂工艺，采用全不锈钢材质内胆，易于清洗。保温层采用VIP真空保温板+无CFC聚氨酯发泡材料。保温层：箱体保温层厚度≥140m，门体保温层厚度≥120mm，内门保温层厚度≥20mm，保温效果好。 3立式，有效容积：≥398L，整机高度≤1950mm，整机最大宽度≤785mm，利于设备搬运，易于进门。 4显示：采用微电脑精确控制系统，7英寸LCD液晶触摸屏，动态可实时显示运行温度、设定温度、电压、环境温度、报警状态、时间等参数信息。静态温度曲线显示，可直观了解任意时间段温度运行状态。温度显示精度0.1度。 5报警：具备高温、低温、开门、过滤网堵塞、系统故障、传感器故障、环温高报警等报警功能，确保箱内物品存放安全； 6数据浏览功能：触控屏可随时查询历史运行周期状况（曲线显示）； 7样本存储：可置放5*5规格冻存架12组，可存放2英寸标准冻存盒300个；可存储样本30000份。(选配件) 8数据记录：USB数据导出功能（配备8G优盘）；数据导出间隔最小1分钟/次；数据可表格或曲线模式调阅或打印； 数据存储不少于10年。 9触控屏具备样本存储录入及到期提示功能； 10冷凝器：采用30cm*38cm翅片式冷凝器，翅片间距2mm，散热效果好； 11密封性能：内外门五层密封，密封效果好，不易结霜。 12减压阀设计，避免因负压造成的二次开门困难。 13测试孔设计，左侧一个，后侧一个，方便测试箱内温度。测试孔可外接CO2或LN2后备系统。 14具备232/485接入端口，可实现微机联网，远程监控报警功能。 15保修：整机免费保修3年，终身维修。24小时服务响应。 |  |  |  |  |