仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  流式破碎系统 |
| 参数要求：  ▲1.压力：电驱动，从0到30000PSI压力可调。可接氮气，系统加压到10MPa，保护样品  ▲2. 采用金刚石互溶腔，最小处理量25 ml，最大处理量250ml/min  ▲3.可连接挤出系统：（1）滤膜直径90mm；（2）最高工作压力：300bar；（3）样品流速：50-160ml/min；（4）最高样品浓度：200mg/ml  5.配内置控温模块、外置控温模块，物料温度控制在10度以内  6.物料可排空，残留少于1ml  7.具有欧盟CE认证，.整机符合GMP要求，可达到SIP和CIP **3 基本配置** 3.1主机：1台；  3.2 高精度数显压力传感器：1套；  3.3 250毫升不锈钢料杯：1个；  3.4 内置冷却系统：1套；  3.5 国际一线品牌变频流量控制器：1套；  3.6 低温冷却水循环机：1台；  3.7标准工具箱:1套.  3.8标准备件包：1套. |