仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称安全柜 |
| 参数要求：1、易燃液体/可燃液体/弱腐蚀液体安全柜\* 防火安全柜整体要求双层防火钢板构造，钢板之间相隔要有38mm的空气绝缘层；\* 钢板厚度至少1.0 mm；\* 三点联动式门锁；\* 柜门配有双钥匙；\* 柜门可启闭180度；\* 5cm高防漏液槽；\* 警示标签要醒目、防腐蚀；\* 柜体两侧壁要有直径为2英寸的防闭火装置；\* 防溢漏式层板要可上下之间自由调节；\*柜体内外需喷涂环氧树脂漆；\*柜体颜色根据内部放置的化学品性质分不同颜色；\*柜身需设有静电接地传导端口；\*要求通过欧盟CE认证，EN标准，ROHS认证，防爆测试报告及耐火检测报告；符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 规范；\* 不少于一年质保。需要如下尺寸数量：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层板 | 规格 | 尺寸（高\*宽\*深） | 数量 |
| 1 | 单门 | 560\*430\*430MM | 6（易燃2+弱腐蚀4） |
| 1 | 单门 | 890\*590\*460MM | 4（易燃2+弱腐蚀2） |
| 1 | 双门 | 1120\*1090\*460MM | 4（易燃2+弱腐蚀2） |
| 2 | 双门 | 1650\*1090\*460MM | 12（易燃9+可燃1+弱腐蚀2） |
| 2 | 双门 | 1650\*860\*860MM | 2（易燃2） |

2、全钢毒品柜**\***全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；托盘要求具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板，层板是由镀锌钢板做成；\*钢板厚度至少1.0mm；\*需有液晶电子密码锁+机械锁；\*柜门配有双钥匙；\*柜门要求可启闭180度；\*内部要有5cm高的防漏液槽；\*警示标签要醒目、防腐蚀；\*柜体两侧壁装要求有直径为2英寸的防闭火装置；\*防溢漏式层板要求可自由调节；\*柜体内外喷涂有环氧树脂漆；\*严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口；有通过欧盟CE认证，EN标准，ROHS认证，防爆测试报告及耐火检测报告；符合OSHA29CFR1910.106(美国职业安全健康管理局规范)及NFPACODE30(美国国家消防协会规范)规范；\*不少于一年质保需求规格如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层板 | 托盘 | 规格 | 尺寸（高\*宽\*深） | 数量 |
| 1 | 2 | 单门 | 560\*430\*430 | 12 |
| 1 | 2 | 单门 | 890\*590\*460 | 3 |
| 2 | 3 | 双门 | 1650\*860\*860 | 1 |

3、强酸碱存储柜\*柜体要采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作；\*双暗锁控制；\*柜门要求能启闭180度；\*警示标签要求醒目、防腐蚀；\*防溢漏式层板可调节；\*通过欧盟CE认证；质保至少1年；需求规格如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层板 | 规格 | 尺寸（高\*宽\*深） | 数量 |
| 1 | 单门 | 560\*430\*430 | 9 |
| 1 | 单门 | 890\*590\*460 | 7 |
| 2 | 双门 | 1650\*860\*860 | 1 |

4、PP药品柜\*柜体要采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作；\*双暗锁控制；\*柜门要求能启闭180度；\*警示标签要求醒目、防腐蚀；\*防溢漏式层板可调节；\*通过欧盟CE认证；质保至少1年；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层板 | 规格 | 尺寸（高\*宽\*深） | 数量 |
| 3 | 双门 | 1800\*900\*450 | 3 |
| 3+4 | 四门 | 1800\*900\*450 | 8 |

　　　　　　　　　　　　1. 全钢器皿柜

\* 厚度1.0 mm单层优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性能更好；\* 电箱锁，四门，上柜带视窗；\* 柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全；\* 层板可上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率；\*层板上开孔，上下层板孔直径分别为3CM、5CM、7CM；\* 柜体内外都喷涂有环氧树脂漆；\*柜体颜色灰色；\*通过欧盟CE认证、ROHS认证；质保至少1年；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层板 | 规格 | 尺寸（高\*宽\*深） | 数量 |
| 3 | 四门 | 1800\*900\*450 | 2 |

　　　　　　　　　　　　1. 防盛漏托盘

品名：双桶盛漏托盘 储 量：2桶材 质：聚乙烯尺 寸：1300\*710\*300mm(长\*宽\*高)盛漏量：150L自 重：18KG质保至少1年；品名：四桶盛漏托盘品 牌：LABSAFE型 号：LS810500储 量：4桶材 质：聚乙烯尺 寸：1300\*1300\*300mm(长\*宽\*高)盛漏量：200L自 重：35KG备注：质保期一年！

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 尺寸(长\*宽\*高) | 数量 |
| 双桶 | 1300\*710\*300 | 1 |
| 四桶 | 1300\*1300\*300 | 2 |

　　　　　　　　　　　　1. 电子防潮箱

品名：98升超低湿度电子防潮箱  板材：1.0mm优质冷轧钢板颜色：白色湿度控制范围（RH）:1%~10%可调平均功率（W）:18最大功率（W）:126外形尺寸:448\*400\*688（W\*D\*H/MM）规格：单门，手动层板:可调层板1块显示精度：湿度±3%RH;温度±1℃品名：718升中湿度电子防潮箱  板材：1.0mm优质冷轧钢板颜色：白色湿度控制范围（RH）:20%~60%可调平均功率（W）:20最大功率（W）:140外形尺寸: 598\*710\*1910（W\*D\*H/MM）层板:可调层板5块显示精度：湿度±3%RH;温度±1℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层板 | 规格 | 尺寸（长\*宽\*高） | 数量 |
| 1 | 单门 | 448\*400\*688 | 1 |
| 5 | 三门 | 598\*710\*1910 | 1 |

　　　　　　　　　　　　1. PP通风柜

\*上部柜体：主框架采用 8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质 PP 材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。\*操作台面：通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面也可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。\*下部柜体：储物柜体，采用 8mm 耐酸碱 PP 材质，经折弯工序使立柱形成 “方管结构”及“T”型结构 ，可获得很好的承重能力。\*移动门：无段式设计，手感轻盈a.调节门玻璃：采用厚 5mmPS 透明板制作，耐酸碱性能优异。b.调节门边框：为灰色PP c 型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。c.调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。d.调节门平衡配重：采 PP 材质配重箱设计。\*电路设备：a. 开关：采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关 ，照明开关，总电源开关。b. 插座部分：每台通风柜装设带防溅盖 220V10A 电源插座 2 个。\*标配配件： PP水槽1个+水龙头1个+配套风管3米+3号风机1个+液晶显示器+PP台面+电子风阀1个\*通过欧盟CE认证；质保至少1年；

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸（高\*宽\*深） | 数量 |
| 2350\*1500\*850 | 1 |

  |